# Text boxes

Генератор легких аэроионов

Сапфир  4А

Техническое описание и 
инструкция по эксплуатации
 Паспорт
Бд 2.969.002 РЭ

2003

СОДЕРЖАНИЕ

В В Е Д Е Н И Е	3

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ	3

1. НАЗНАЧЕНИЕ	3

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	4

3. СОСТАВ ГЕНЕРАТОРА АЭРОИОНОВ	5

4. ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ	5

4.1. Устройство -	5

4.2. Принцип действия -	6

5.  МАРКИРОВКА	7

ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ	7

6.  ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	7

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	8

8. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	9

9. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	10

10. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ	11

11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	12

ПАСПОРТ	13

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	13

12. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	13

13. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	14

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИЙНЫЕ    ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	15

15. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.	16

## В В Е Д Е Н И Е

Настоящее Техническое описание и инструкция по эксплуатации являются основным документом, предназначенным для изучения устройства генератора аэроионов и правил его эксплуатации.

Техническое описание содержит необходимые сведения о технических данных, составе, принципе действия генератора ионов и его составных частей.

Инструкция по эксплуатации содержит указания по технике безопасности, по подготовке прибора к работе и порядке работы с ним, а также возможные неисправности и методы их устранения.

Техническое описание и инструкция по эксплуатации рассчитаны на обслуживающий персонал, знакомый с основами радиоизмерений, импульсной техники и интегральной электроники.

Генератор легких аэроионов Сапфир 4А  выполнен по техническим условиям Бд 2.969.002ТУ.

Генератор ионов обеспечивает в ограниченном объеме воздушной среды заданную концентрацию биполярных ионов в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.2.2.542-96.

На генератор ионов « Сапфир – 4а » выдано Гигиеническое заключение № 16.01.02.945.Т.01255.10.99 г. от 5.10.99 Республиканским центром гигиенической сертификации и лицензирования.

За дополнительной информацией по генератору аэроионов (Бд2.969.002ТУ) и счетчику легких аэроионов (Бд2.899.000ТУ) обращаться по адресу:

# ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Прибор генератор легких аэроионов предназначен для создания и поддержания концентрации легких ионов одновременно положительной и отрицательной полярности в зоне дыхания человека в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.2.2.542-96.

Прибор генератор легких аэроионов может найти применение в жилых и общественных зданиях, включая лечебно-профилактические учреждения а также при производстве изделий микроэлектронной техники («чистые комнаты»), в компьютерных классах, в залах вычислительных центров для обеспечением нормального функционирования состояния человека в помещениях с искусственным микроклиматом.

Условия эксплуатации:

- рабочая температура 22 ( 5 ОС ;

- относительная  влажность 30  (  80%;

атмосферное давление 760  ( 30 мм рт. ст.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Тип ионизатора Устанавливаемая концентрации ионов по обеим полярностям на расстоянии 1 м Устанавливаемый коэффициент униполярности Ку Объем обслуживаемого помещения Время непрерывной работы Производительность вентилятора Концентрация озона Скорость потока воздуха на расстоянии 1м от генератора Питание Потребляемая мощность Габаритные размеры Масса | Игольчатый От 0,5 до 150 (тыс.ионов) / см3 0,3 – 1 2-3 рабочих места 12 часов до 0,8 м3 / мин не более 0,01 мг/м3 не более 0,3 м / с сеть 220 В 50Гц не более 10 Вт 150 х 110 х 110мм не более 0,7 кг |
| --- | --- |

Для измерения концентрации ионов рекомендуется счетчик аэроионов «Сапфир 3к» Бд 2.899.000 ТУ, государственный реестр № 18295-99.

## 3. СОСТАВ ГЕНЕРАТОРА АЭРОИОНОВ

Прибор поставляется в комплекте, указанном в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование | Обозначение | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Генератор аэроионов Блок питания с приборным кабелем Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Паспорт Упаковка | Бд 2.969.002 Бд 2.969.002.500 Бд 2.899.002 РЭ. Бд 2.969.002.600 | 1 1 1 1 |

## 4. ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

### 4.1. Устройство –

### Генератор легких аэроионов представляет собой настольный  прибор (см.рис.1) с габаритами: высота - 150, ширина - 110, глубина - 110. Большую часть передней панели занимает решетка для генерации ионов в помещение. Под ней расположена панель с индикаторами концентрации ионов по полярности и надписи: название и тип прибора.

Все органы управления  и разъем для подключения кабеля питания расположены на задней панели. Там же сделаны отверстия для забора воздуха через ионизационную камеру.

На основании расположены ножки или резьбовое отверстие под крепежный винт.

### 4.2. Принцип действия -

Принцип действия генератора легких аэроионов  поясняется структурной схемой (см.рис.2 ).

Источником аэроионов является ионизационная ионная камера.

При подаче высокого напряжения на острие иглы в системе электродов в виде «острия-сетки» ток проходит в направлении силовых линий поля. В результате ионы соответствующей полярности перемещаясь к противоположным электродам под действием электрического тока испускаются в пространство, расположенное наружу по отношению к электродам.

Через ионизационную камеру с помощью вентилятора прокачивается воздух. С потоком воздуха из ионизационной камеры в помещение поступают ионы.

## 5.  МАРКИРОВКА

На лицевой панели надписи САПФИР 4А и ГЕНЕРАТОР АЭРОИОНОВ.

На задней стенке счетчика крепится планка, содержащая заводской номер.

# ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

## 6.  ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

6.1. Основным условием, обеспечивающим надежную работу генератора легких аэроионов, является строгое соблюдение порядка и правил работ, определенных данной инструкцией.

6.2. Работать разрешается только с исправным прибором.

6.3. При большой разности температур в складском и рабочем помещениях прибор необходимо выдержать не менее трех часов в нормальных условиях.

6.4. Проверить комплектность генератора легких аэроионов по паспорту Бд 2.969.002 РЭ.

6.5. Произвести внешний осмотр -

При внешнем осмотре генератора легких аэроионов проверить отсутствие внешних дефектов и повреждений, а также целостность органов управления.

В Н И М А Н И Е !

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАКРЫВАТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ.

## 7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. К работе с прибором допускаются лица, изучившие Техническое описание и инструкцию по эксплуатации.

7.2. Опасными эксплуатационными факторами при работе  генератора легких аэроионов являются:

- питание прибора от сети переменного тока напряжением 220 В;

- наличие высокого напряжения в ионизационной камере.

В связи с этим при эксплуатации генератора легких аэроионов необходимо соблюдать следующие предосторожности:

-  замена предохранителей производится только при выключенном питании: необходимо вынуть блок питания из сетевой розетки;

- не допускается использовать нестандартные предохранители.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать крышки прибора при включенном питании.

Ремонт прибора должен производиться только лицами, знающими схему генератора легких аэроионов, принцип его работы, конструкцию прибора.

## 8. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

8.1. Генератор легких аэроионов должен эксплуатироваться в отапливаемом помещении в нормальных условиях эксплуатации:

температура воздуха 22 ( 5 ОС ;

относительная влажность 30  80 %;

атмосферное давление 760  ( 30 мм рт. ст.

8.2. В помещении должна поддерживаться чистота, не допускается скопление пыли.

8.3. Проверить возможность свободного доступа воздуха во входное отверстие генератора легких аэроионов. Не допускается загораживать его посторонними предметами.

8.4.  Прибор устанавливается на горизонтальную поверхность таким образом, что бы поток воздуха из генератора легких аэроионов был направлен в сторону объекта  (области необходимой ионизации). При этом оптимальное расстояние до объекта находится в пределах 1,53,5 метров

## 9. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

9.1. Установить генератор легких аэроионов вблизи рабочего места в соответствии с рекомендациями пункта 8.4.

9.2. Убедиться в наличии соответствующего предохранителя на блоке питания прибора, и свободного доступа воздуха к входному и выходному отверстиям генератора легких аэроионов.

9.3. Подключить кабель сетевого питания к генератору легких аэроионов.

9.4. Включить блок питания в сетевую розетку 220 вольт. При включении должны загореться и перемигивать индикаторы концентрации ионов по полярности. Также должен включиться вентилятор и через решетку выдувать поток воздуха.

9.5. При необходимости провести регулировку концентрации ионов:

9.5.1. Дать поработать генератору легких аэроионов в течение 0,5 часа.

9.5.2. Установить счетчик ионов на рабочем месте (в области необходимой ионизации – на расстоянии 2-4 метров от генератора легких аэроионов) и провести измерение концентрации ионов по инструкции по эксплуатации к счетчику аэроионов. В случае не соответствия полученных результатов с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.2.2.542-96 отрегулировать процесс ионизации генератора легких аэроионов следующим образом.

9.5.3. При отклонении концентрации обоих полярностей ионов от норм, провести регулировку вращением на небольшой угол регулятора К (концентрации ионов) на задней панели при этом следить за изменением показаний счетчика ионов в течении нескольких минут.

9.5.4. При отклонении соотношенеия значений концентрации обоих полярностей ионов  от рекомендуемого, провести регулировку  вращением на небольшой угол регулятора У (униполярность ионов) на задней панели при этом следить за изменением показаний счетчика ионов в течении нескольких минут.

9.5.5. При необходимости операции по пунктам 9.5.3,  9.5.4 повторить.

9.5.6. При соответствии полученных результатов с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.2.2.542-96 процесс регулировки ионизации генератора легких аэроионов считать законченным.

9.5.7. По окончанию измерений счетчик ионов выключить.

9.6. По окончании работы отключите блок питания генератора легких аэроионов от сети.

## 10. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Проверку технического состояния по пункту 10.1 проводить перед каждым включением прибора или не реже одного раза в неделю. Проверку работоспособности прибора проводить перед каждым включением прибора или не реже одного раза в неделю ( пункт л 9.4 ).

С целью установления пригодности для дальнейшего использования по прямому назначению проведите проверки:

10.1. Внешним осмотром проверить состояние входного и выходного отверстия. Не допускается скопление пыли и ворса на сетке. В случае загрязнения сетки выходного отверстия прочистить ее пылесосом. Перед чисткой отверстия необходимо отключить прибор от сети.

10.2. Проведите проверку работоспособности прибора по пунктам 9.1 ( 9.4.

## 11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Поиск и устранение неисправностей, связанных с вскрытием прибора, производят на предприятии-изготовителе или представителем предприятия-изготовителя.

В табл. 2 приведены неисправности, вероятные причины которых возможно устранить без вскрытия прибора. Если же устранение этих причин не приведет к устранению неисправности, то прибор передается на ремонт установленным порядком.

ВНИМАНИЕ ! При устранении неисправности отключить прибор от источника питания.

Таблица 2

| Неисправность, внешнее проявление | Вероятная причина неисправности | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. При включении прибора ни один из индикаторов не | В разъеме кабеля питания отсутствует контакт | Проверить надежность контакта |
| загорается | Перегорел предохранитель блока питания | Проверить предохранитель, заменить ( 0,25А ) |
|  | Обрыв кабеля питания | заменить неисправный кабель питания |

# ПАСПОРТ

## ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Паспорт входит в комплект поставки данного прибора и должен постоянно находиться при нем.

Паспорт  является документом, отражающим техническое состояние прибора и содержащим сведения по его эксплуатации.

Порядок заполнения паспорта следующий:

а) раздел 12 заполняют во время предварительных испытаний;

б) разделы 13, 14 заполняются  изготовителем.

## 12. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 3

| Наименование | Номинальное значение по ТУ, чертежу | Действительное значение характеристики (величина) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Устанавливаемая концентрация ионов по обеим полярностям на расстоянии 1 м. | От 0,5 до 150 (103ионов)/см3 |  |  |
| Устанавливаемый коэффициент униполярности | 0,3 – 1 |  |  |
| Объем обслуживаемого помещения | 2-3 рабочих места |  |  |
| Производительность вентилятора | До 0,8 м3/мин |  |  |
| Концентрация озона | Не более 0,01 мг/м3 |  |  |
| Скорость потока воздуха на расстоянии 1м от генератора | Менее 0,3 м/с |  |  |
| Питание | сеть 220 В 50 Гц |  |  |
| Потребляемая мощность – | Не более 10 Вт |  |  |
| Габаритные размеры | 150 х 110 х 110мм |  |  |
| Масса генератор ионов Масса блока питания | 0,7 кг 0,45кг |  |  |

## 13. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Генератор легких аэроионов поставляется в комплекте, указанном в таблице 4

Таблица 4

| Наименование | Кол-во | Габариты, мм | Масса Кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генератор аэроионов Блок питания Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Паспорт Упаковка | 1 1 1 1 | 150х110х110 100х80х60 | 0,7 0,45 |  |

## 14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Генератор легких аэроионов, заводской номер_______________ соответствует техническим условиям Бд 2.969.002 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества генератора легких аэроионов: заводской номер_________________ требованиям конструкторской документации и при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации и хранения, установленных эксплуатационной документацией, сохранение эксплуатационных характеристик в течении гарантийного срока.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.

М.П.                              Дата выпуска_____________________

Дата продажи  ____________________

т

## 15. СЪЕМНАЯ ПАНЕЛЬ

Внесены конструктивные изменения.

Для удобства чистки загрязненных игл сделана съемная передняя панель. Раз в 2 месяца, особенно в запыленных помещениях рекомендуется снимать крышку, и прочищать иглы ионизатора спиртовым раствором. Проследите, чтобы иглы не задевали металлическую проволочную рамку. Так же можно прочищать внутренности ионизатора пылесосом. В случае сильного запыления производительность ионизатора сильно падает.

ВНИМАНИЕ!!!

Перед тем, как снимать переднюю панель, отключите обязательно ионизатор от сети!

## 16. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.

3

14

5

12

7

10

9

8

Регулятор униполярности ионов

Регулятор концентрации ионов

Разъем подключения кабеля питания

Крепежное отверстие

11

6

13

4

15

2