Согласовано

Вр.и.о.зам. генерального директора

## ГП ВНИИФТРИ

Д. Р. Васильев

“___”___________           г.

Описание типа средств измерений

| Измеритель параметров электрического и магнитного полей СТ-01 | Внесен в Государственный реестр средств измерений, прошедших государственные испытания. Регистрационный № Взамен № |
| --- | --- |

Выпускается по ТУ 6685-002-18446736-98

# Назначение и область применения

Измеритель напряженности электростатического поля СТ-01 предназначен для измерений напряженности электростатического поля. Применяется при обеспечении контроля за биологически опасными уровнями электростатических полей

### Описание

Измеритель состоит из преобразователя напряженности электростатического поля, блока управления и индикации и сетевого блока питания. Работа измерителя основана на возбуждении в преобразователе под воздействием измеряемого электростатического поля переменного напряжения, пропорционального напряженности измеряемого электростатического поля и измерении этого напряжения. Основным элементом блока преобразования является модулятор, представляющий собой металлическую пластинку (лепесток модулятора), асимметрично закрепленную на оси вращения микроэлектро-двигателя и электрически изолированную от оси двигателя. При вращении лепестка модулятора в однородном электростатическом поле потенциал лепестка модулятора относительно земли изменяется по синусоидальному закону с частотой, равной частоте вращения лепестка, а амплитуда этого переменного потенциала пропорциональна проекции напряженности электростатического поля на плоскость вращения. Переменный потенциал с лепестка модулятора через скользящий контакт, предусилитель и фильтр поступает на вход аналогоцифрового преобразователя и далее обрабатывается микропроцессором.

Конструктивно измеритель выполнен в виде малогабаритного носимого прибора с автономным питанием, (аккумуляторная батарея 6В).

Основные технические характеристики

1. Диапазон измерения напряженности электростатического поля от 		0,3 до 180кВ/м.

2. Пределы допускаемой основной относительной погрешности

измерения напряженности электростатического поля 				±15 %.

3.Время непрерывной работы не менее 						6 ч.

4.Габаритные размеры, не более, мм:

преобразователя напряженности электростатического поля -			320х32х32;

блока управления и индикации - 							170х105х42.

4. Масса измерителя с аккумуляторами не более 					1,1 кг.

5. Мощность, потребляемая от батареи питания не более 			0,6 Вт.

6. Среднее время наработки на отказ не менее 					1000 ч.

### Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится в левом верхнем углу передней панели блока управления и индикации методом шелкографии и в левой верхней части лицевой стороны обложки паспорта типографским способом.

### Комплектность

В состав комплекта поставки входят: преобразователь напряженности

электростатического поля, блок управления и индикации, блок питания БП-ЕИ 220/15, аккумуляторы ОР 85 ААК 6 шт., руководство по эксплуатации, паспорт, методика поверки.

### Поверка

Поверка измерителя осуществляется в соответствии с методикой МГФК.410000.001-МП "Измеритель напряженности электростатического поля СТ-01. Методика поверки.", утвержденной ГП ВНИИФТРИ.

Средства поверки: рабочий эталон единицы напряженности электростатического поля РЭНЭП-00.

Межповерочный интервал 12 мес.

### Нормативные документы

1. ГОСТ 22261-94. "Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия."

2. ГОСТ Р 51070-97. "Измерители напряженности электрических и магнитных полей. Общие технические требования и методы

испытаний."

3. ТУ 9443-003-39570707-98. "Измеритель напряженности электростатического поля СТ-01. Технические условия."

Заключение

Измеритель напряженности электростатического поля СТ-01 соответствует нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации и техническим условиям ТУ 6685-00318446736-98 .