# – 4 –

# 6. Указания мер безопасности

6.1. По степени защиты от поражения электрическим током индикатор относится к классу 1 в соответствии с ГОСТ 27570.0-87.

6.2. Индикатор включается в сеть 220 В 50 Гц и поэтому его эксплуатация должна производиться в соответствии с "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

# 7. Транспортирование и хранение

7.1. Транспортирование индикатора допускается всеми видами транспорта при условии защиты его от прямого воздействия атмосферных осадков.

7.2. Хранение индикатора допускается в любых закрытых помещениях с относительной влажностью до 80 % при температуре +25 (С и отсутствии в воздухе кислотных и других агрессивных паров.

# 8. Гарантийные обязательства

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемого индикатора требованиям технических условий.

8.2. Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации.

8.3. Предприятие-изготовитель не принимает претензий на механические повреждения индикатора.

8.4. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за неисправности, если они вызваны:

- попаданием внутрь индикатора посторонних предметов, веществ, жидкостей;

- несоответствием параметров сети электропитания государственным стандартам.

# 9. Свидетельство о приемке

Индикатор ИСЭР-02, зав. № ____ соответствует требованиям технической документации и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска __________________ 2012 г.                  МП

Представитель ОТК ___________________ 		Штамп ОТК

Предприятие-изготовитель: ЗАО "НПП "Циклон-Прибор".

141190, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд 4.

Тел.: (495) 972-02-51   Факс: (496) 565-86-55

е-mail: info@ciklon.ru.

http://www.ciklon-pribor.ru

Дата продажи ________________ 201   г.

Штамп торгового предприятия

Продавец ___________________

ЗАО «НПП «Циклон-Прибор»

# Индикатор состояния электророзеток ИСЭР–02

# Руководство по эксплуатации, паспорт

ЦКЛМ. 425132.002 РЭ, ПС

– 2 –

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации, паспорт является основным документом, предназначенным для изучения технических данных, правил эксплуатации, транспортирования и хранения индикатора состояния электророзеток ИСЭР- 02 (далее “индикатор”).

# 1. Назначение

1.1. Индикатор предназначен для проверки наличия защитного заземления в розетках трехпроводной сети 220 В 50 Гц (евророзетках) в производственных и бытовых условиях.

Индикатор имеет:

- световую индикацию, показывающую к каким гнездам розетки подведены "фаза" и "нуль;"

- звуковую сигнализацию, оповещающую об отсутствии защитного заземления в электророзетке.

1.2. Условия эксплуатации индикатора:

- температура окружающего воздуха +10 (С … +35 (С;

- относительная влажность воздуха до 80 % при 25 (С;

- атмосферное давление 86 кПа … 106 кПа.

# 2. Технические данные

| 2.1. | Параметры электросети | 220 В 50 Гц. |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Габаритные размеры не более | 75(80(60 мм. |
| 2.3. | Срок службы не менее | 5 лет. |

# 3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

| индикатор состояния электророзетки ИСЭР- 02 | 1 шт; |
| --- | --- |
| руководство по эксплуатации, паспорт | 1 шт. |

# 4. Принцип действия и конструкция

4.1. Конструктивно индикатор представляет собой устройство световой и звуковой сигнализации в пластмассовом корпусе, имеющем встроенную евровилку. В верхней части корпуса расположены:

- два красных светодиода положения фазы;

- зеленый светодиод индикации наличия напряжения сети;

- встроенная евророзетка.

4.2. При отсутствии (обрыве) провода защитного заземления светятся все 3 светодиода и звучит прерывистый сигнал.

4.3. Евророзетка используется для расширения функциональных возможностей индикатора путём подключения через неё дополнительных устройств (контроля УЗО, индикатора напряжения сети), поставляемых опционально.

– 3 –

# 5. Указания по эксплуатации

5.1. Перед началом работы с индикатором необходимо внешним осмотром убедиться в том, что он не имеет механических повреждений.

5.2. Для проверки работоспособности индикатора подключить его к двухконтактной (без контактов заземления) розетке сети электропитания 220 В 50 Гц. Должен звучать прерывистый сигнал, подтверждающий отсутствие заземления.

5.3. Перед включением индикатора нужно с помощью указателя напряжения (например, отвертки - определителя фазы) убедиться в отсутствии напряжения на контакте защитного заземления трехконтактной сетевой розетки.

5.4. Подключить индикатор к евророзетке (с контактами заземления) сети электропитания 220 В 50 Гц.

5.5. Провести анализ состояния розетки в соответствии с таблицей.

| № п.п. | Состояние индикатора | Результаты анализа состояния электророзетки | Оценка состояния |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Звукового сигнала нет | 220 В - есть. Защитное заземление - есть. Фазовый контакт розетки – справа. Нулевая линия - слева. | Если при покачивании ИСЭР-02 светодиоды не мигают, розетка исправна |
|  | Звукового сигнала нет | 220 В - есть. Защитное заземление -есть. Фазовый контакт розетки - слева. Нулевая линия - справа. |  |
|  | Прерывистый звуковой сигнал | 220 В - есть. Защитного заземления - нет. | Неисправность в сети электропитания или в розетке |
|  | Звукового сигнала нет | Защитное заземление – есть. 1) Фаза – есть. В нулевой линии обрыв. 2) Фаза на 2-х контактах. |  |
|  | Звукового сигнала нет | 1) Розетка обесточена. 2) Подведена только фаза. 3) При обрыве «земли» фаза на 2-х контактах. |  |
|  |  | Мигание светодиодов при покачивании индикатора. | Плохой контакт в розетке |

5.6. Дополнительного источника питания не требуется. Питание электронной схемы индикатора осуществляется от сети 220 В 50 Гц, к которой он подключается.