Закрытое акционерное общество
” Научно-производственное предприятие

“Циклон-Прибор”

Блок измерения и излучающее устройство эталона

напряженности электрического поля.

Паспорт

ЦКЛМ.411723.002ПС

2016 г.

# Введение

## Настоящий паспорт включает в себя сведения, необходимые для изучения конструкции, принципа действия и правил эксплуатации, транспортирования и хранения блока измерения и излучающего устройства эталона напряженности электрического поля (далее Установка).

# Назначение

  - Установка предназначена для создания равномерного переменного электрического поля в диапазоне частот от 5 Гц до 400 кГц.  Установка применяется при поверке и калибровке измерителей напряженности электрического поля.

## Рабочие условия эксплуатации:

Температура окружающего воздуха плюс 20(5ºС;

Атмосферное давление 84-106 кПа (630 - 795 мм рт.ст.);

Относительная влажность воздуха не более 80% при 25 ºС;

Допустимое электрическое поле внутри конденсатора, создаваемое внешними источниками помехи:

Не более, В/м   -   0,1;

# Основные технические данные

## Основные технические и метрологические характеристики установки приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Рабочий диапазон частот, кГц: | 0,005…400 |
| Диапазон воспроизводимых значений напряженности электрического поля, В/м на частотах (0,005…0,020) кГц (0,020…100) кГц (100…400) кГц | 0,5…400 0,5 …2000 0,5…40 |
| Основная относительная погрешность воспроизводимых значений напряженности электрического поля не более, % | ( 5 |
| Входное сопротивление не менее, МОм | 20 |
| Входная емкость не более, пФ | 500 |
| Пределы индикации среднеквадратических значений напряженности электрического поля | (1, 10,100,1000) В/м 10кВ/м |
| Максимально допустимое среднеквадратическое значение синусоидального напряжения на входных клеммах конденсатора не более, В | 1100 |
| Габаритные размеры установки не более, мм | 700х1100х1800 |
| Масса установки не более, кг | 40 |
| Рабочие условия эксплуатации: Температура окружающего воздуха, (С Относительная влажность воздуха, % Атмосферное давление, кПа (мм рт. стр.) | 20(5 30 …80 84…106 (630…795) |
| Напряжение питания установки, В | 230±4,4 |
| Частота питающей сети | 50±0,5 |
| Потребляемая установкой мощность не более, Вт | 10 |
| Время непрерывной работы не менее, час | 8 |
| Срок службы, лет | 12 |

## Установка обеспечивает свои технические и метрологические характеристики в пределах установленных норм по истечении времени установления рабочего режима, равного 5 мин.

  - Питание установки осуществляется от встроенного блока питания.

# Состав установки

## Состав установки приведен в таблице 3.

Таблица 3

| № | Наименование | Обозначение | Колич. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство излучающее (УИ) | ЦКЛМ.411512.005 | 1 |
| 2. | Блок измерения (БИ) | ЦКЛМ.411251.009 | 1 |
| 3. | Компаратор П3-60ПЭ/2М (КЭП) | ЦКЛМ. 411629.003 | 1 |
| 4. | Блок питания | БПС-А 12-0,35 | 1 |
| 5 | Комплект кабелей | - | 1 |
| 6. | Компьютер с установленным программным обеспечением | - | 1 |
| 7. | Диск с программным обеспечением в составе: | - | 1 |
| 7.1 | ПО автоматизации поверки | efg.exe |  |
| 7.2. | Технологическое ПО калибровки установки | efgcalibr.exe |  |
| 7.3 | Технологическое ПО калибровки компаратора | kompcalibr.exe |  |
| 7.4 | Базовое ПО МИП |  |  |
| 7.5 | Базовое ПО БИ |  |  |
| 7.6 | Базовое ПО КЭП |  |  |
| 8. | Паспорт | ЦКЛМ. 411723.002.ПС | 1 |

# Устройство и принцип действия прибора

Принцип действия Установки основан на явлении образования однородного электрического поля в пространстве между двумя параллельными пластинами плоского несимметричного конденсатора, одна из пластин которого заземлена. Особенностью плоского конденсатора является высокая однородность электрического поля в пространстве между пластинами, что позволяет использовать его в качестве меры напряженности электрического поля. Величина поля внутри конденсатора

Е=Uвх×Кпр (В/м)

Где:

Uвх – напряжение на входных клеммах конденсатора, В;

Кпр – коэффициент преобразования конденсатора, 1/м.

Напряжение на входные клеммы подается от внешнего генератора синусоидального напряжения, в качестве которого используется установка Н4-12.

Блок – схема установки приведена на рис.1.

Установка состоит из излучающего устройства (УИ) А1,блока измерения А2 (БИ), системы видеорегистрации показаний приборов (СВР) А3, компаратора электрического поля П3-60ПЭ/3 А4 с блоком питания (адаптером) А5, компьютера А6, установки Н4-12 А7.

УИ выполнено в виде камеры напольного исполнения и в свою очередь состоит из экранированного полеобразующего конденсатораА1.1, встроенного микропроцессорного измерителя поля А1.2 (МИП), встроенного блока питания установкиА1.3 (БПУ) и фиксирующего устройства, обеспечивающего позиционирование антенн, поверяемых СИ и компаратора электрического поля в области равномерного электрического поля.

Конденсатор выполнен в виде двух квадратных экранированных с внешней стороны металлических пластин размером 1000х1000 мм, расположенных параллельно на расстоянии 500 мм и закрыт прозрачными диэлектрическими панелями, исключающими доступ к токоведущим частям установки.

МИП состоит из преобразователя поля (ПП) емкостного типа с усилителем, микропроцессорного блока измерения и устройства связи с МУИ по последовательному дуплексному каналу. МИП расположен внутри корпуса конденсатора. МИП преобразует сигнал ПП, вычисляет его среднеквадратическое значение и передает его на МУИ в виде цифрового кода.

БПУ предназначен формирует

БИ состоит из микропроцессорного устройства индикации МУИ и связи с МИП А2.1, преобразователей интерфейсов: связи с компьютером А2.2, связи с установкой Н4-12 А2.3.  МУИ индицирует измеренное значение величины поля на устройстве индикации и передает его в компьютер.

СВР представляет собой USB -камеру, закрепленную на шарнирной штанге.

Компаратор электрического поля П3-60ПЭ/3 ЦКЛМ. 411629.003выполнен на базе серийного прибора П3-60. Устройство и принцип действия компаратора поля П3-60ПЭ/3 описан в руководстве по эксплуатации ЦКЛМ. 411629.006ПС.

Компьютер обеспечивает посредством USBинтерфейса получение видео информации от СВР, информацию в цифровом виде от БИ, а также управляет работой установки Н4-12 А6 через преобразователь интерфейса А2.3.

Конструкция установки.

    - Внешний вид установки представлен на рис.2, и рис.3, где 1 –УИ, 2 –БИ, 3 –фиксирующее устройство, 4 – выдвижной столик, 5 – панель разъемов, 6 – люк доступа к МИП, 7 – СВР, 8 – выключатель питания, 9 – сетевой разъем, 10 – клемма заземления, 11 – блок предохранителей.

    - На правой вертикальной стойке конденсатора располагается панель разъемов – 5, на которой находятся спаренные входные клеммы для подключения генератора возбуждения поля – 12 и 13, разъем 14 для подключения коаксиального кабеля (рис.4).

Рисунок 1. Блок – схема установки.

    - БИ подключается при помощи кабеля с разъемом – 15, выведенным из правой стойки конденсатора (рис.2).

    - На передней стенке БИ (рис.5) находятся16 – разъем для подключения к УИ,17 –USB разъем для подключения компьютера, 18 – разъем для подключения кабеля, управляющего Н4-12.

    - На лицевой панели БИ находится цветной дисплей.

# Общие указания по эксплуатации

  - До начала работы с установкой необходимо ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

  - БИ может размещаться на выдвижном столике или в любом удобном месте вне рабочей зоны установки.

  - При считывании результатов измерения следует учитывать, что инерционность установления показаний прибора около 5 с.

# Указания мер безопасности

  - По степени защиты от поражения электрическим током установка относится к классу II по ГОСТ Р 51350-99.

  - Корпус установки подлежит обязательному заземлению. Для этого на задней стороне УИ имеется клемма заземления, обозначенная. Допускается заземление при помощи трехполюсной вилки.

  - При использовании установки совместно с другими приборами все приборы должны быть заземлены на общей шине заземления.

  - Опасными для жизни напряжениями в установке являются напряжения, подаваемые от генератора возбуждения на клеммы и рабочие пластины конденсатора.

  - Установка с закрытыми панелями и является безопасной.

  - При работе на установке запрещается снимать защитные панели.

  - Подключение к клеммам установки генератора производить только при выключенном генераторе.

  - Для создания поля следует использовать сертифицированные по условиям безопасности генераторы с максимальным выходным напряжением до 1100В при частоте до 100 кГц.

  - Организацию работ при эксплуатации установки следует проводить с учетом указаний мер безопасности на применяемый генератор.

  - Для подключения установки к генератору использовать только кабели, входящие в комплект поставки генератора.

  - Установку поверяемого прибора производить только при отключенном генераторе.

  - Работы с установкой проводить только в помещениях без повышенной опасности.

  - Зажим защитного заземления должен быть подключен к установке до проведения других подсоединений и отключен в последнюю очередь.

  - По уровню создаваемых помех установка относится к группе 2 классу А по ГОСТ Р 51318.11-99.

  - При работе на установке следует соблюдать требования действующих санитарных правил по защите персонала от воздействия электромагнитных полей.

# Подготовка установки к работе

  - Проверьте срок действия поверки установки.

  - Убедитесь в отсутствии повреждений защитных панелей и крышек.

  - Подсоедините БИ к разъему УИ.

Внимание: при подсоединении и отсоединении разъема держитесь только за корпус разъема, не прикладывайте усилие к кабелю, так как это может вызвать его повреждение.

  - Подключите кабель с трехполюсной вилкой к разъему на задней панели УИ.

  - Подключите установку к сети питания.

# Порядок работы

  - Установите антенну поверяемого прибора в центр рабочей зоны установки.

  - Порядок включения установки.

    - Перемкните входные клеммы генератора возбуждения поля 11 и 12 (рис.4).

    - Включите установку, выключателем на передней панели.   При включении установка переходит в режим автокалибровки. Продолжительность режима около 2 минут. Режим автокалибровки индицируется на дисплее БИ. По окончании автокалибровки установка переходит в режим измерения и индицирует нулевое значение поля.

    - После окончания автокалибровки отсоедините перемычку от входных клемм установки.

    - Включите генератор и дайте ему прогреться.

    - Подключите кабели к входным клеммам УИ, а затем к выходным клеммам генератора возбуждения поля. При подключении установки к генератору допускается использование разъема 14 (рис.4).

    - Измерения можно выполнять через 2 мин. после включения установки, или больший интервал времени,  если это требуется для прогрева генератора.

    - Измерения поля осуществляются в автоматическом режиме.

    - При измерениях учитывайте, что время установления показаний приблизительно равно 5 с.

  - Управляя генератором, установите по показаниям измерителя требуемые значения напряженности и частоты поля в соответствии с методикой поверки на поверяемый прибор.

  - Произведите отсчет показаний поверяемого прибора и БИ.

  - Выполните действия по п.п.  9.3 и 9.4 для всех значений напряженности поля и частоты, предусмотренных методикой поверки прибора.

  - После окончания работы отключите генератор.

  - Извлеките поверяемый прибор из конденсатора.

  - Выключите установку выключателем.

# Техническое обслуживание

## Техническое обслуживание установки включает:

- содержание установки в чистоте;

- предохранение составных частей установки (в особенности антенны и разъемов) от повреждений.

# Возможные неисправности и способы их устранения

11.1.      Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Возможные неисправности | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении сетевого выключателя отсутствует индикация на дисплее БИ, выключатель не светится. При включении сетевого выключателя отсутствует индикация на дисплее БИ, выключатель светится При поданном напряжении на входных клеммах установки измеритель не показывает поле или показания измерителя не устойчивые При поданном напряжении на входных клеммах установки большая ошибка измерения. | Плохой контакт в разъеме питания. Перегорел предохранитель Плохой контакт в разъеме подключения БИ. Плохой контакт в разъеме подключения генератора. Плохой контакт в разъеме подключения БИ. Включение установки проведено с нарушением порядка калибровки. | Отсоедините и вновь подключите разъем питания Проверьте предохранители и при необходимости замените. Отсоедините и вновь подключите разъем кабеля связи УИ с БИ. Проверьте надежность подключения генератора Отсоедините и вновь подключите разъем кабеля связи УИ с БИ Выполните включение установки в соответствии с п.п. 9.2.1. – 9.2.3. |

# Маркировка и пломбирование.

### Установка должна иметь следующую маркировку:

### - на передней панели БИ- наименование блока, товарный знак предприятия.

- на боковой панели УИ табличку, на которой указываются наименование установки, порядковый номер в системе нумерации предприятия-изготовителя, год и месяц выпуска, товарный знак предприятия.

  - Места пломбирования:

- БИ пломбируется с задней стороны в месте установки одного из винтов, соединяющих верхнюю и нижнюю части корпуса БИ в соответствии с рис.5;

- камера пломбируется в месте установки одного из винтов, соединяющих защитную панель МИП с боковой обшивкой и вместе установки одного из винтов, соединяющих обшивку УИ с каркасом в соответствии с рис.6, поз.1.

# Правила хранения.

  - Установку до введения в эксплуатацию следует хранить на складах в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 град.С и относительной влажности воздуха 80% при температуре плюс 35 град.

  - Хранить установку без упаковки следует при температуре окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 35 град.С и относительной влажности воздуха 80% при температуре 25 град. С.

  - Недопустимо попадание внутрь установки посторонних предметов.

  - В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозийно-активных агентов для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69.

# Транспортирование

  - Транспортирование установки допускается производить только в закрытом транспорте на любое расстояние при температуре от плюс 5 град.С до плюс 50 град.С, относительной влажности 80% при 35 град.С и атмосферном давлении (84-106.7) кПа или (630-800) мм рт.ст.

  - Тара с установкой должна быть закреплена на транспортных средствах с целью предотвращения перемещений и соударений.

  - Меры предосторожности, которые следует соблюдать при погрузочно-разгрузочных операциях: не бросать, не ударять, не кантовать.

# Свидетельство о приемке

Установка ЦКЛМ.411723.02 заводской номер № 01, в составе:

| № п/п | Наименование | Обозначение | Зав. № | Наличие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Излучающее устройство с встроенным МИП и СВР | ЦКЛМ.411512.005 | 01 | х |
| 2 | Блок измерений | ЦКЛМ.411251.009 | 01 | х |
| 3 | Компаратор П3-60ПЭ/2М | ЦКЛМ.411629.006 | 01 | х |
| 4 | Блок питания | БПС-А 12-0,35 | - | х |
| 5 | Комплект кабелей | - | - | х |
| 6 | Компьютер с предустановленным ПО | - |  | х |
| 7 | Программное обеспечение на носителе информации | - | - | х |
| 8 | Паспорт | ЦКЛМ. 411723.002.РЭ | - | х |

Соответствует технической документации ЦКЛМ.411723.002 и признана годной к эксплуатации

Дата выпуска "28" ноября 2016  г.

Представитель ОТК ___________________

М.П.

# Гарантии изготовителя

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие установки требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

  - Гарантийный срок службы 24 месяцев со дня продажи. Гарантия на внешние блоки питания устанавливаются предприятиями-изготовителями соответствующих устройств.

  - Гарантия не распространяется на следующие составные части:

- футляры;

- соединительные кабели;

- транспортную тару.

- зажимные механизмы.

  - Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня выпуска.

  - Действие гарантийных обязательств прекращается:

В случае нарушения пломб предприятия-изготовителя.

При истечении гарантийного срока службы в пределах гарантийного срока хранения.

Отказа установки в результате несоблюдения условий хранения и транспортирования.

Отказа установки вследствие использования иных источников питания, кроме входящих в комплект поставки.

При наличии механических повреждений.

При истечении гарантийных сроков.

  - Гарантии предприятия-изготовителя не распространяются:

На внешние устройства, которые могут быть подключены к установке (генераторы, внешние измерительные приборы, устройства считывания информации, компьютеры и тому подобные), на сбои программного обеспечения внешних устройств, а также на неисправности самого прибора прямо или косвенно возникшие вследствие подключения прибора к внешним устройствам.

На дефекты лакокрасочного покрытия, защитного стекла (трещины, царапины, потертости и тому подобное), а также иные дефекты внешнего вида, возникшие в результате нормальной эксплуатации прибора.

На обрывы кабелей и поломку разъемов.

# Рекламации

## Порядок рекламирования и предъявления штрафных санкций определяется действующим законодательством и условиями поставки продукции.

# Гарантийный талон

Действителен по заполнении

Заполняет предприятие-изготовитель

Установка ЦКЛМ.411723.002 Зав. № 01

Дата выпуска __________________________________________

Представитель ОТК предприятия изготовителя _______________Штамп ОТК

Завод-изготовитель: ЗАО «НПП «Циклон-Прибор»

141190, Московская обл., г. Фрязино, Заводской проезд, 4.

Тел. (495)978-50-38.

Факс.  (496)565-86-55

E-mail: pribor@ciklon.ru

Заполняет торговое предприятие

Дата продажи ___________________________________________

Число, месяц прописью, год

Продавец _______________________________________________

Подпись или штамп

Штамп магазина

# Учет технического обслуживания и ремонтов

Заполняет ремонтное предприятие

Поставлен на гарантийное обслуживание __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(Наименование ремонтного предприятия), (число, месяц, год)

Гарантийный номер _________________________________________

| Дата ремонта (или ТО) | Обозначение по схеме замененного элемента или узла. Место дефектов монтажа. | Содержание выполняемых работ (ТО или ремонт). | Фамилия и подпись радиомеханика |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Блок, модуль | Позиционное обозначение | Тип элемента |  |  |

# Приложение 1. Руководство по калибровке установки.

# 1. 	Подготовка к калибровке.

  - Соедините USB порт установки и USB порт компьютера кабелем, входящим в комплект поставки установки.

  - Включите компьютер.

  - Подключите к установке эталонный генератор напряжения (ГН), включите генератор и дайте ему прогреться в течение времени, установленного производителем.

  - Включите установку и дайте установке прогреться в течение 15 минут.

  - Запустите технологическое ПО настройки установки efgcalibr.exe.

# Описание функциональных возможностей программного обеспечения.

  - Вид экрана программы представлен на рис. 1.

1 – окно сообщений

2 – окно вывода показаний напряженности и частоты поля.

3 – окно ввода коэффициентов преобразования (Kр) значений, вычисленных МИП, в истинное значение величины поля, и коррекции шумового значения напряженности поля (En) в зависимости от выбранного коэффициента усиления.

4 – окно ввода коэффициентов частотной коррекции (Kf).

5 – окно функциональных кнопок.

6 – кнопка «Принять».

7 – кнопка «Передать».

8 – кнопка «Записать во flash».

9 – окно вывода информации об исполняемых командах.

10 – окно ввода коэффициента эталона.

  - В окно сообщений 1 выводится информация о состоянии подключения компьютера к БИ. Связь между компьютером и БИ осуществляется через виртуальный СОМ – порт, который создается операционной системой при подключении БИ к компьютеру посредством USB кабеля. Созданный порт отображается в списке доступных СОМ – портов на панели «Диспетчер устройств». При запуске программа сканирует доступные порты СОМ и в случае обнаружения необходимого порта выдает сообщение «Устройство подключено».

  - В окно вывода измеренных значений напряженности поля и частоты выводятся параметры поля, переданные МИП.

  - Измерение среднеквадратических значений напряженности поля производится путем цифровой обработки аналогового сигнала, поступающего от усилителя ПП с переключаемым коэффициентом усиления.  Для перевода среднеквадратических значений напряжения, вычисленных в условных единицах, в истинное значение поля в единицах напряженности поля В/м служат коэффициенты преобразования, величины которых зависят от коэффициента усиления в тракте обработки сигнала.

  - Для коррекции шумов тракта обработки сигнала вводится эффективное значение шума Еn.

  - Коррекция АЧХ тракта обработки сигнала на каждом коэффициенте усиления производится при помощи пятнадцати коэффициентов частотной коррекции Кf.

  - Величина поля, индицируемая на экране БИ и в программе равна:

E  = Kэ×Kf×((U × Kp)2 – En2)1/2    (1),

где U – величина напряжения, вычисленная в МИП.

# Порядок калибровки измерителя.

## Установите на ГН частоту (1± 0,1) кГц.

## Установите нулевое значение напряжения генератора.

  - В окне 3 нажмите кнопку 3 «Прочитать».

  - В окне «Калибровка усилителя» выберите нужный коэффициент усиления.

  - В столбце Кр введите цифру 1, а в столбце En введите цифру 0.

  - Последовательно, нажмите кнопки «Передать», «Записать во flash» и «Прочитать».

  - Введите показание установки  Пу (окно 2) в соответствующую строку столбца  Еn (окно 3).

  - Последовательно, нажмите кнопки «Передать» и «Записать во flash».

  - При необходимости повторите п.п. 3.4 - 3.8 для всех коэффициентов усиления.

  - Установите и измерьте величину напряжения Ug для выбранного коэффициента усиления в соответствии с таблицей 1.

  - Вычислите величину Кр по формуле:

Kp = 2×Ug/Пу    (2)

  - Последовательно, нажмите кнопки «Передать», «Записать во flash» и «Прочитать».

  - Повторите п.п. 3.10, 3.11 и 3.12 для всех коэффициентов усиления.

| Коэффициент усиления | Установленное значение напряжения генератора, В |
| --- | --- |
| 0,01 | 1000 |
| 0,1 | 200 |
| 1 | 20 |
| 10 | 2 |

Таблица 1.

# 4. Порядок частотной коррекции.

  - Частотная коррекция показаний  установки производится после выполнения калибровки измерителя по п.3.

  - В окне 2 выберите требуемый коэффициент усиления.

  - Нажмите кнопку «Прочитать».

  - В окне частотной коррекции для каждого значения частоты F установите значение коэффициента частотной коррекции Kf = 1.

  - Последовательно, нажмите кнопки «Передать», «Записать во flash» и «Прочитать.

  - Установите и измерьте величину напряжения Ug для выбранного коэффициента усиления в соответствии с таблицей 2.

| Коэффициент усиления | Установленное значение напряжения генератора, В |
| --- | --- |
| 0,01 | 500 |
| 0,1 | 50 |
| 1 | 5 |
| 10 | 1 |

Таблица 2.

  - Устанавливая частоту генератора в соответствии с таблицей, выведенной на экране в окне 3  в столбце F, и величину напряжения в соответствии с   таблицей 2, вычислите величину коэффициента частотной коррекции

Kf = 2Ug/Пу (3)

и введите его в соответствующую ячейку.

  - Последовательно, нажмите кнопки «Передать», «Записать во flash» и «Прочитать.

  - Допускается, в случае необходимости, изменять значение частот, на которых производится частотная коррекция.

Внимание! Таблица частотной коррекции во всех случаях должна начинаться со значения частоты F=0.

# 5. Порядок использования коэффициента эталона Кэ.

  - Величина коэффициента эталона Кэ представляет собой коэффициент пропорциональности, связывающий величины напряженности поля, создаваемые установкой и эталоном напряженности поля.

  - Величина Кэ может быть установлена метрологическим органом, производящим калибровку установки.

  - По умолчанию Кэ=1.

Содержание

### №      Наименование раздела                                                      Лист

1.	Введение	2

2.	Назначение	2

3.	Основные технические данные	2

4.	Состав установки	3

5.	Устройство и принцип действия прибора	3

6.	Общие указания по эксплуатации	7

7.	Указания мер безопасности	7

8.	Подготовка установки к работе	7

9.	Порядок работы	7

10.	Техническое обслуживание	8

11.	Возможные неисправности и способы их устранения	8

12.	Маркировка и пломбирование.	8

13.	Правила хранения.	8

14.	Транспортирование	9

15.	Свидетельство о приемке	10

16.	Гарантии изготовителя	11

17.	Рекламации	11

18.	Гарантийный талон	12

19.	Учет технического обслуживания и ремонтов	13

20.	Приложение 1. Руководство по калибровке установки.	14

# Text boxes

| ГОСТ 2.106.68 | Копировал | Формат А4 |
| --- | --- | --- |

| ГОСТ 2.106.68 | Копировал | Формат А4 |
| --- | --- | --- |

Дата

Подп.

Нескородов

Соколовский

Нескородов

№ докум.

Метр.контр

Пров.

Лист

Разраб.

Н. контр.

Утв.

Изм.

2

16

Лист

Листов

Лит.

Блок измерения и излучающее устройство эталона напряженности электрического поля.

Паспорт

ЦКЛМ. 411723.002ПС

Рисунок 2. Внешний вид установки.

1

6

3

7

8

5

4

2

15

Рисунок 3. Вид установки сзади

10

11

9

Рисунок 4. Панель разъемов

12

13

14

16

17

18

Рисунок 5. Панель разъемов БИ

Рисунок 6. Места пломбирования камеры

1

Рисунок 1. Экран программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10