# ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ

# ЭТАЛОННЫЙ

П1-30

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ

2015 г

СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие сведения о П1-30	2

2.Основные технические данные и характеристики	2

3.Состав П1-30	3

4.Размещение П1-30	5

# Общие сведения о П1-30

## Генератор электромагнитного поля эталонный П1-30 предназначен для возбуждения переменного синусоидального электромагнитного поля с известными значениями напряженности электрического поля (НЭП) в диапазоне частот от 1 до 2500 МГц и напряженности магнитного поля (НМП) в диапазоне частот от 1 до 300 МГц. Воспроизводимыми физическими величинами являются средние квадратические значения модулей векторов НЭП В/м и НМП А/м.

## П1-30 применяется для построения рабочих эталонов 2-го разряда согласно поверочным схемам ГОСТ Р 8.805-2012 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений напряженности электрического поля в диапазоне частот от 0,0003 до 2500 МГц»  и  ГОСТ Р 8.808-2012 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений напряженности магнитного поля в диапазоне частот от 0,000005 до 1000 МГц».

## П1-30  представляет собой полеобразующее устройство на базе отрезка четырехпроводной линии передачи с коническими переходами, в которой возбуждается электромагнитная волна с известными значениями НЭП и НМП. Значения НЭП и НМП вычисляются по формулам, связывающим значения НЭП и НМП с мощностью высокочастотного сигнала, измеряемого на выходе четырехпроводного модуля.

## Условия эксплуатации:

температура окружающего воздуха (20(5) (С;

относительная влажность воздуха не более 80 %;

атмосферное давление, кПа (мм рт .ст.) 	84-106 (630-795); кПа;

напряжение питающей сети (220(4,4) В;

частота питающей сети (50(0,5) Гц;

# Основные технические данные и характеристики

## Диапазон воспроизведения НЭП в зависимости от частоты и модификации приведен в таблице 2.1.

## Таблица 2.1.

| Частота, МГц | Модификация |
| --- | --- |
|  | П1-30А | П1-30Б | П1-30В |
| 1-50 | 1-30 В/м | 1-200 В/м | 1-200 В/м |
| 50-300 | 1-30 В/м | 1-30 В/м | 1-200 В/м |
| 300-1000 | 1-20 В/м | 1-20 В/м | 1-20 В/м |
| 1000-2500 | 1-10 В/м | 1-10 В/м | 1-10 В/м |

## Пределы допускаемой погрешности градуировочного коэффициента по электрическому полю:

## на частотах от 1 до 1000 МГц ( 6 %;

## на частотах от 1000 до 2500 МГц ( 10 %.

## Диапазон воспроизведения НМП в зависимости от частоты и модификации приведен в таблице 2.2.

## Таблица 2.2.

| Частота, МГц | Модификация |
| --- | --- |
|  | П1-30А | П1-30Б | П1-30В |
| 1-50 | нет | 10-500 мА/м | 10-500 мА/м |
| 50-300 | нет | нет | 10-500 мА/м |

## Пределы допускаемой погрешности градуировочного коэффициента по магнитному полю:

## на частотах от 1 до 30 МГц ( 6 %;

## на частотах от 30 до 300 МГц ( 10 %.

## Максимальные размеры калибруемых, поверяемых антенн (при условии определения коэффициента влияния для конкретных типов):

## сферической формы – до 120 мм;

## дипольные – до 160 мм;

## рамочные – до 160 мм.

## Размеры помещения для размещения П1-30 (длина х ширина х высота), мм, не менее 4000х4000х2500.

## Габаритные размеры основных составных частей П1-30, (длина х ширина х высота) мм, не более:

модуль четырехпроводный МЛП4-2500   -  800х600х1600;

компаратор КЭМП-2500 в футляре   -  440х390х90.

## Масса основных составных частей П1-30, кг, не более:

модуль четырехпроводный МЛП4-2500   -  30;

компаратор КЭМП-2500 в футляре   -  2,0.

# Состав П1-30

## Генератор электромагнитного поля эталонный П1-30 выпускается в модификациях П1-30А, П1-30Б и П1-30В. Модификация П1-30А является базовой и предназначена для воспроизведения НЭП в диапазоне частот от 1 до 2500 МГц. Модификация П1-30Б дополнительно в диапазоне 1-50 МГц позволяет воспроизводить НЭП в более широком амплитудном диапазоне и обеспечивает воспроизведение НМП. Модификация П1-30В в диапазоне 1-300 МГц обеспечивает воспроизведение НЭП в более широком амплитудном диапазоне и воспроизведение НМП.

## Состав комплектов поставки П1-30 для различных модификаций приведен в таблице 3.1.

# Таблица 3.1

| № п/п | Наименование | Кол-во в модификациях, шт | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | П1-30А | П1-30Б | П1-30В |  |
| 1 | Модуль четырехпроводный МЛП4-2500 | 1 | 1 | 1 | Возбуждение электромагнитного поля с известными значениями НЭП и НМП в рабочей зоне |
| 2 | Зажим для поверяемых (калибруемых) антенн | 1 | 1 | 1 | Закрепление поверяемых (калибруемых) СИ в рабочей зоне МЛП4-2500 |
| 3 | Трансформатор симметрирующий СТ-1/2500А | 1 | 1 | 1 | Согласование входа МЛП4-2500 с коаксиальным трактом |
| 4 | Трансформатор симметрирующий СТ-1/2500Б | 1 | 1 | 1 | Согласование выхода МЛП4-2500 с коаксиальным трактом |
| 5 | Аттенюатор 20 дБ/100Вт | 1 | 1 | 1 | Согласование уровня сигнала на входе измерителя мощности |
| 6 | Компаратор электромагнитного поля КЭМП-2500 в составе: | 1 | 1 | 1 | Передача единицы НЭП (НМП) при поверке (калибровке) П1-30 |
|  | Устройство отсчетное УО-2500 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Антенна-преобразователь электрическая АПЭ-2500 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Антенна-преобразователь магнитная АПM-50 | - | 1 | 1 |  |
|  | Антенна-преобразователь магнитная АПM-300 | - | - | 1 |  |
|  | Футляр | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Кабель К1-30-3 | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | Кабель К1-30-1 | 1 | 1 | 1 | Подключение МЛП4-2500 к генератору (усилителю мощности) |
| 8 | Кабель К1-30-2 |  | 1 | 1 | Подключение генератора к усилителю мощности |
| 9 | Руководство по эксплуатации П1-30РЭ | 1 | 1 | 1 |  |
| 10 | Методика поверки П1-30МП | 1 | 1 | 1 |  |

## Перечень вспомогательного оборудования, требующегося при работе с П1-30, приведен в таблице 3.2. Допускается использовать аналогичное оборудование вместо указанного в таблице при условии удовлетворения требуемым характеристикам. Задающий генератор и измеритель мощности (поз.1, 2) должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений и иметь действующее свидетельство о поверке.

# Таблица 3.2

| № п/п | Наименование (требуемые характеристики) | Рекомендуемый тип | Кол-во в модификациях, шт | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | П1-30А | П1-30Б | П1-30В |  |
| 1 | Генератор сигналов высокочастотный (1÷2500 МГц, 25 дБмВт) | R&S SMBV100A (мод.B103) | 1 | 1 | 1 | Задающий генератор высокочастотного сигнала |
| 2 | Измеритель мощности оконечного типа (1÷2500 МГц, -40÷20 дБмВт, 6%) | R&S NRP-Z91 | 1 | 1 | 1 | Для измерения мощности на выходе МЛП4-2500 |
| 3 | Стойка приборная (560х560х1570 мм, 6 полок, 100 кг) | АРМ-2161 | 1 | 1 | 1 | Для размещения вспомогательного оборудования |
| 4 | Усилитель мощности (1÷50 МГц, 15 Вт) | Teseq CBA 1G-018 | - | 1 | - | Для усиления мощности задающего генератора |
| 5 | Усилитель мощности (1÷300 МГц, 15 Вт) | Teseq CBA 1G-018 | - | - | 1 | Для усиления мощности задающего генератора |

# Размещение П1-30

## П1-30 размещается в помещении размерами (длина х ширина х высота), мм, не менее 4000х4000х2500. Модуль четырехпроводный МЛП4-2500 устанавливается в центре помещения. Расстояние от центра МЛП4-2500 до стен и до других предметов должно быть не менее 1,5 метров. Положение модуля МЛП4-2500 и соединительных кабелей, идущих ко входу и выходу МЛП4-2500, должно быть зафиксировано при градуировке и не должно меняться при проведении дальнейших работ с П1-30.

## Вспомогательное оборудование устанавливается на приборной стойке, располагающейся рядом с одной из стен. Расположение стойки фиксируется при градуировке и не меняется при дальнейшей работе с П1-30. Компаратор хранится в футляре на одной из полок стойки.